政府采购项目

电子竞价招标文件

| 项目名称： | 血培养仪设备 |
| --- | --- |
| 招 标 人： | 宁波市海曙区第二医院 |

二○二二年三月

招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、宁波市政府采购相关规定，就该项目进行公开招标采购，欢迎国内符合条件的投标人参加投标。

1、项目概况、采购预算：

项目名称：宁波市海曙区第二医院医院

血培养仪设备项目

采购预算：20万元

采购需求详见招标文件。

联系方式：

招 标 人：宁波市海曙区第二医院

地    址：宁波市海曙区石碶街道益智中路52号采购中心

联 系 人：沈老师

电    话：0574－87559798

招标产品清单及技术规格

1、本次电子竞价设备预算，竞价不能超过预算价，带★为关键指标不能负偏离，否则为无效标处理。

2、设备需求及详细技术参数

招标内容

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血培养仪设备 | 1 | 20万 |
| 合计 |  |  | 21万 |

单项不得高于单项预算

血培养仪参数

| 序号 | 招标规格要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 项目用途： |  |
| 1.1 | 用于医疗机构血液样本中有无细菌存在的一种微生物检测仪器。 |  |
| 二 | 主要功能要求与技术参数： |  |
| 2.1 | 检测原理：光反射吸收原理（比色法）进行检测 |  |
| 2.2 | 培养方式：抽屉式恒温、摇摆震动培养 |  |
| *2.3 | 标本位：单机≥100瓶，可5机并联仪器达到600瓶 |  |
| 2.4 | 样本类型：可检测临床血液、体液标本及痰液标本 |  |
| 2.5 | 标本采集：培养瓶内为负压，同时在瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血 |  |
| 2.6 | 检测菌株：检测菌种种类包括需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、真菌、分枝杆菌等 |  |
| 2.7 | 检测时间:每隔十分钟仪器自动对每份标本检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给出声音、图形等相关报警信号提示 |  |
| 2.8 | 阳性报警时间:90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间3小时 |  |
| ▲2.9 | 培养瓶种类:培养瓶种类应包含标准需氧/厌氧瓶、树脂需氧/厌氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶 |  |
| 2.10 | 培养瓶材质：聚酯材料（碳纤维塑胶材料） |  |
| 2.11 | 培养条件设置：预制的培养时间与温度可随时修改设置 |  |
| 2.12 | 仪器自动校正：自我检测和校正功能 |  |
| 2.13 | 中和抗生素方式：采用多规格树脂吸附 |  |
| *2.14 | 营养成份：培养瓶包含V因子和X因子等生长因子，利于苛养菌检出 |  |
| 2.15 | 标本信息：可提供病人资料录入、生长过程曲线等相关信息并储存、可以随时提供查询和统计 |  |
| 2.16 | 使用条形码：双条码管理 |  |
| *2.17 | 操作界面：仪器具有电脑界面瓶位图形化显示和培养过程曲线、阳性率、用量等详细显示 |  |
| 2.18 | 相关认证：CE认证 |  |
| 2.19 | 质量体系：取得ISO9001、13485认证 |  |
| 2.20 | 操作系统：Windows 操作系统 |  |
| 三 | 配置要求： |  |
| 3.1 | 配置菌液混匀仪壹台，比浊仪壹台。 |  |
| 3.2 | 支持与LIS系统数据传输，支持USB/MMC/SD接口方式进行升级。 |  |
| 3.3 | 报告工作站。 |  |
| 四 | 售后服务及其他 |  |
| 4.1 | 提供进口或国产医疗器械注册证及产品注册登记表 |  |
| 4.2 | 进口设备验收时提供海关商检证等进口证明文件 |  |
| 4.3 | 免费保修：设备验收合格后整机≥5年，期间免一切费用 |  |
| 4.4 | 维修响应时间≤24小时 |  |
| 4.5 | 免费提供操作培训和维修培训 |  |
| 4.6 | 免费并及时提供软件升级 |  |
| 4.7 | 提供用户操作手册和维修手册 |  |
| 五 | 安装与验收 |  |
| 5.1 | 安装地点：医院指定科室； |  |
| 5.2 | 安装完成时间：合同签订后1个月内交货，接买方通知后3天内完成安装； |  |
| 5.3 | 安装标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.4 | 验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准； |  |
| 5.5 | 安装、验收合格前所产生的一切费用（包括卸货、搬运费等）由供方负责提供。 |  |

- 投标文件格式

封面

宁波市海曙区第二医院

采购项目

投 标 文 件

正本（副本）

采购编号/子包号（设备名称）：

供应商：                            （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：      年      月      日

目  录

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表   除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

（3.1）备品、备件清单及价目表

（4）法定代表人身份证明；

（5）法定代表人授权书

（6）商务条款偏离表

（7）技术规格响应及偏离表（“第三章  招标内容与技术需求”中的表2）

（8）投标保证金（汇款底单复印件加盖投标人公章）

（9）资格证明文件：

（9.1）关于资格的声明函；

（9.2）营业执照副本复印件加盖供应商公章；

（9.3）税务登记证副本复印件加盖供应商公章（已办理多证合一的无须提供）；

（9.4）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章（已办理多证合一的无须提供）；

（9.5）上一年的年度财务会计报表复印件加盖供应商公章；

（9.6）社会保险登记证或缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章（已办理多证合一的无须提供）；

（9.7）无重大违法记录声明函；

（10）依法缴纳税收承诺书；

（11）依法缴纳社会保障资金承诺书；

（12）供应商基本帐户开户银行出具的银行资信证明。

银行资信证明一般应是为本次采购出具的原件，如提供采购日前六个月内开具的用于他次招标的银行资信证明的复印件也可。银行资信证明必须按第六部分附件中“银行资信证明”的要求提供。资信评估机构出具的资信等级证书或证明不能代替银行资信证明。投标人应保证银行资信证明是从基本帐户开具的，必须同时将基本账户开户许可证复印件（加盖投标人公章）放入投标文件中，否则将被评委会认定为非基本账户开具的资信证明。

（13）特定资格条件要求提供的资格证明文件；

（14）资信证明文件

（14.1）投标单位声明函

（14.2）中小企业声明函（原件，格式见附件）：

（14.3）残疾人福利性单位声明函（如有需提供）；

（14.4）投标人资格声明

（14.5）若投标的货物在中国境外生产的，需提供制造商授权函或产品代理证明；（如为二级代理供应商还需提供完整的授权溯源证明材料）；

（14.6）投标人为贸易公司时提供的制造商资格声明（可以是传真件或复印件）；

（14.7）有效的许可证书复印件（国家实行经营/制造许可证制度或生产注册证制度的货物须提交）；

（14.8）若投标的货物在中国境外生产的，须提供中国海关进关完税税单的承诺书。（格式见附件）

（14.9）投标人认为需要的其它资信证明文件（如有需提供，复印件加盖投标人公章）；

（14.10）第六章“评分标准（兼评委打分表）”中要求提供的其他资料（如有需提供）；

（1）、投 标 函

致宁波市海曙区第二医院：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）

为本公司合法代理人，参加贵方组织的          （招标编号/招标项目名称）      招投标活动，代表本公司处理招投标活动中的一切事宜，为对     （项目名称）              进行投标，在此：

- 提供招标文件中“投标须知”规定的全部投标文件：

- 投标文件书面文本 电子上传

- 无需保证金。

- 据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）投标货物及服务项目的投标报价为开标一览表载明的投标报价。

本报价已经包含了所供服务项目应纳的税金及招标文件规定的报价方式应包含的其它费用。本报价在投标有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本投标自开标之日起  90　天内有效。

（3）我们已详细审查全部招标文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对这方面提出任何异议的权利。保证遵守招标文件有关条款规定。

（4）保证遵守招标文件有关条款规定。

保证在中标后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在中标后按照招标文件的规定支付招标服务费。

承诺应贵方要求提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

我们承诺，与为采购人采购本次招标的采购项目进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构无任何直接或间接的关联。

我们郑重声明：我公司符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法活动。

- 与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

投 标 人 单 位  （公章）：                  被授权代表人（签字或盖章）：

日期：     年  月  日

（2）、开标一览表

招标项目名称：

采购编号：             　　　　　                         货币单位：元人民币

| 子包 |  | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 投标价合计 （元人民币） | 保证金 （有或无） | 交货时间、地点 | 产地品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标声明 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、本项目固定总价包干，投标报价以人民币为结算单位。

2、有关投标价优惠折扣等均应在投标声明中载明。

3、投标报价合计必须与分项报价表中的投标报价合计一致。

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

（3）、投标分项报价表

招 标 编 号：                            招标项目名称：                                        （价格单位：元人民币）

| 子包号 | 投标 货物名称 | 主要 规格 | 数量单位 | 数量 | 投标货物制造商名 | 投标价 | 投标价组成 |  |  |  |  |  |  | 交货 日期 | 交货 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 货物 总价 | 货物 单价 | 特殊工具费 | 备品备件费 | 安装调试费 | 技术服务及培训费 | 运输保险费 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 全部投标货物总金额： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、项7＝项8×项4

2、项6＝项7+项9+项10+项11+项12+项13                                      投标人单位（盖章）：

3、除填写本表外，投标方还应提供以下附件：

投标人代表（签字）：

日             期：

（3.1）备品、备件清单及价目表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单 价 （到工地价） | 总 价 （到工地价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

由供应商填写，请供应商按招标子包分别列出。

设备在质保期内维持正常运转所需的零备件、辅助材料和润滑剂等，应随设备一起提供，费用包含在投标总价中。

投标人单位（盖章）：

投标人代表（签字）：

日             期：

（4）、 法定代表人身份证明

- 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

身份证号码：

系                          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附：法定代表人身份证复印件

（5）、法定代表人授权书

法定代表人授权书

（投标文件由授权代表签字的）

致：采购人

（供应商全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权 （授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市黄湖监狱移动办公系统采购项目，采购编号为NBITC-20181182G，其在招投标活动中的一切活动本公司均予承认。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字）：

日            期：

附：

授权代表姓名：

授权代表身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

传真：          电话：          邮编：

后附：授权代表身份证复印件加盖供应商公章

授权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

（6）、商务条款响应表

对招标文件第三章中“招标内容与技术需求”中“表3、商务条款”作出响应

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、须与招标文件第三章中“招标内容与技术需求”中“表3、商务条款”逐项比较，如有偏离的，须在本表中列明，并提供详细的偏离说明。如供应商未在本表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标供应商在定标及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作其放弃中标资格。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

（7）、技术规格响应及偏离表

对“招标内容与技术需求”中“表2、技术要求的响应一览表

| 序号 | 招标文件用户需求书条目号 | 招标文件规定的条款 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 | 招标设备清单 |  |  |
| 2 | 二 | 招标设备技术要求 |  |  |
| 3 | 三 | 其他要求 |  |  |

注：1、供应商须完整填写此表。如果未完整填写此表的各项内容则视作供应商已经对招标文件相关要求和内容完全理解并同意，其投标报价为在此基础上的完全价格。

2、在采购人与中标人签订合同期间，中标人未在此表中列出偏离说明，即使其在投标文件的其他部分说明与招标文件要求有所不同或回避不答，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值并写入合同。若中标人在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作放弃中标资格。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（8）营业执照副本复印件加盖公章；

（复印件加盖投标人公章）

（9）税务登记证副本复印件加盖供应商公章

（已办理多证合一的无须提供）；

（10）组织机构代码证副本复印件加盖供应商公章

（已办理多证合一的无须提供）；

（11）上一年的年度财务会计报表复印件加盖供应商公章；

（复印件加盖投标人公章）

备注：供应商注册成立不足一年的，应提供供应商单位成立至今的财务会计报表复印件加盖供应商公章。

（12）社会保险登记证或缴纳社保的证明资料复印件加盖供应商公章

（已办理多证合一的无须提供）；

（13）无重大违法记录声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

特此承诺。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日            期：

注：1、供应商注册成立不足三年的，应就供应商单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺。

2、政府采购法所称重大违法记录：是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（14）、依法缴纳税收承诺书；

依法缴纳税收承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项税费，没有偷税、漏税行为。

特此承诺。

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

（注：代理机构、供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）

（15）、依法缴纳社会保障资金承诺书；

依法缴纳社会保障资金承诺书

我公司（单位）近三年均依法缴纳了各项社会保障资金，没有欠缴、漏缴行为。

特此承诺。

供应商（盖章）：

供应商的法定代表人或其授权委托人(签字或印章)：

日  期：

（注：代理机构、供应商注册成立不足三年的，应就单位成立至参加政府采购活动时段进行承诺）